PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN ESPECTROFOTÓMETRO DE INFRARROJO FOSS 6500 VERSATILE TRANSPORT

Las prescripciones técnicas básicas del equipamiento se detallan a continuación y serán las mínimas imprescindibles.

El instrumento será un espectrofotómetro de la familia FOSS para la realización de medidas en el infrarrojo cercano “at-line” en reflectancia y transmitancia, con un monocromador para la discriminación de la longitud de onda, y un rango de medida entre 400-2500 nm. Este equipo lleva asociado un software para la toma de información espectral y otro para el desarrollo de calibraciones. La versatilidad de este equipo permite su aplicación a diferentes tipos de muestras: intactas, molidas, pastosas y líquidas.

1.- Características técnicas del espectrofotómetro VIS/NIR

- Analizador multimuestras modelo SY-3665-II  basado en el monocromador 6500 (400-2500 nm) de la firma Foss, para el análisis cuantitativo de materias primas, líquidos y muestras enteras.

- Monocromador (red de difracción digital de espectro continuo) con un rango de longitud de onda de  400-2500 nm.

- Resolución de 2 nm en todo el rango.

- Módulo de detección de reflectancia con autoganancia.

- Módulo de “Transporte” para presentación de muestras molidos, intactas o líquidas.

- Cédula de chequeo (check cell) del instrumento, cubeta de ¼ y o redonda metálica.

- Manual de instalación y software para diagnósticos.

- Tiempo de escaneo o velocidad de barrido: 1.8 barridos/segundo.

- Rango de longitud de onda: 400-2500nm.

- Precisión de la longitud de onda:

  - (instrumento vs. estandar poliestireno)	 (0.3 nm

  - (instrumento vs. instrumento)		( 0.15 nm

- Precisión del instrumento

- (Desviación estándar de 10 escaneos consecutivos): ( 0.01nm.

- Ancho de banda espectral (400-2500 nm): Modo de reflectancia	 10 nm +/- 1 nm

- Rango fotométrico (400-2500nm): 6.0 AU

- Linealidad (2% a 99% reflectancia o transmisión): ( 1.0%

- Cantidad de luz dispersa, externa o "stray light" inferior a 0.1%  a 2300 nm.

- Temperatura de uso: 16(  C a 32(  C.

- Potencia máxima: 150 Watt.

- Sistema de indicación mediante LED de alimentación, barrido, lámpara encendida y puerta de comunicación.

  - Nivel de ruido:1100-2500 nm inferior a 4 micro amp. (32 barridos).

  - 1590-1610 nm inferior a 4 micro amp. (32 barridos).

2.- Características técnicas del módulo de fibra óptica para espectrofotómetro VIS/NIR

- Fibra Óptica de Reflectancia remota para productos en polvo heterogéneos, copos, peletizados y fibras

- Ventana de lectura de cuarzo

- Área de medición del sensor cabezal 5 x 5 cm

- Temperatura máxima de medición de la muestra 50 grados

- Presión máxima de la medición en proceso 100 Bar.

- Sistema de medida de reflectancia remota

- Dotada con sistema de optimización en la recogida de espectros

- Posibilidad de aplicación directa sobre las muestras, sin tratamiento previo para control de calidad instantáneo de productos

3.- Características de los accesorios

- Dos cápsulas para el análisis de productos naturales (muestras enteras y heterogéneas, granos enteros, gránulos de pienso, forraje y ensilados).

- Seis cápsulas para el análisis de muestras tanto molidas como enteras y homogéneas.

- Dos cápsulas de líquidos opacos, para utilizar en mediciones en reflectancia en líquidos opacos como la melaza.

- Dos cápsulas de ½, para el análisis de muestras con cierto contenido de humedad, tales como petfood húmedo, carne, patees, etc.

- Célula de chequeo (check cell) del instrumento en cubeta de ¼ en presentación metálica.

- Manuales de instalación y software.

4.- Características del Sistema de Control, Tratamiento de Datos y Compatibilidades

- PC, monitor e impresora en color para la conexión con el espectrofotómetro y manejo del mismo.

- Software para la realización de los diagnósticos del equipo.

- Software para el control automático del equipo que posibilite la recogida de información espectral tanto “at-line” como con sonda.

- Software para el manejo, procesado de espectros y desarrollo de calibraciones en la última versión del programa WinISI.

- Equipo y software compatible con información y bibliotecas espectrales ya existentes en equipo Foss NIRSystem.

5.- Instalación, puesta a punto y Soporte Técnico

- Instalación total del equipo completo, incluyendo todos los accesorios necesarios para su instalación, puesta a punto y funcionamiento del mismo.

- Asistencia de un técnico especializado para la instalación y puesta apunto del equipamiento hasta el correcto funcionamiento de todo el sistema.

- La instalación y puesta a punto incluirá de manera simultánea, la formación del personal para el manejo del equipamiento y software.

Villaviciosa, a 11 de noviembre de 2008

EL DIRECTOR GERENTE DEL SERIDA

Fdo.: Pedro Castro Alonso