PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN ESPECTROFOTÓMETRO DE RED DE DIODOS Corona 45 VISNIR 1.7 EN EL RANGO VIS/NIR

Las prescripciones técnicas básicas del equipamiento se detallan a continuación y serán las mínimas imprescindibles.

El instrumento será un espectrofotómetro de la familia CORONA para medidas de reflexión, con un detector de matriz de diodos InGaAs. Este sistema llevará asociado un software específico que permitirá llevar a cabo el control del equipo, la adquisición de datos analíticos y su conversión a formato ASCII. La robustez y bajo peso del sistema permitirá su instalación tanto en una línea de proceso, como su utilización en equipo portátil. El instrumento dispondrá de un soporte para muestras sólidas.

1.- Características técnicas del espectrofotómetro VIS/NIR

- Sensor espectral y microprocesador, ambos integrados en la misma carcasa.

- Eliminación de componentes mecánicos móviles de su mecanismo óptico, que permita un alto grado de veracidad en la medida, además de una corrección permanente de la longitud de onda.

- Espectrofotómetro de matriz de diodos InGaAs.

- Rango espectral: de 400 a 1680 nm

- Resolución de la longitud de onda: 6 nm

- Precisión de longitud de onda:

    - <0.5 nm en el rango 380-950

    - <0.6 nm en el rango 950-1700nm

- Ratio de medida: mínimo 50 medidas/segundo

- Rango de temperatura de trabajo: 0-45º C

- Principio de medida: Reflexión difusa

- Observación: 45 º

- Área efectiva de medida: 20 mm

- Fuente emisora: lámpara de halógeno estabilizada.

- Estándar blanco y espaciador

- Estándar negro y espaciador

- Soporte para muestras sólidas

2.- Características del Sistema de Control y Tratamiento de Datos

- Ordenador portátil para la conexión con el espectrofotómetro

- Software para el control automático del sistema, preparado para la realización de medidas tanto at-line como on-line.

- Las librerías espectrales que puedan ser generadas automáticamente, editadas y transferidas.

- Posibilidad de obtener toda la información relacionada con cada uno de los espectros de la librería en modo ASCII.

- El software Aspect Plus, garantizará la conversión de los datos procedentes de las medidas espectrales a formato ASCII, permitiendo además:

  - El manejo y procesado de los espectros

  - La visualización de la información espectral

  - Generación de filtros para la eliminación de muestras atípicas.

  - Aplicar a los datos espectrales diferentes paquetes quimiométricos (GRAMS, UNSCRAMBLER…) para el desarrollo e implantación de calibraciones NIRS.

3.- Instalación, puesta a punto y Soporte Técnico

- Instalación total del equipo completo, incluyendo todos los accesorios necesarios para su instalación, puesta a punto y funcionamiento del mismo.

- Asistencia de un técnico especializado para la instalación y puesta apunto del equipamiento hasta el correcto funcionamiento de todo el sistema.

- La instalación y puesta a punto incluirá de manera simultánea, la formación del personal para el manejo del equipamiento y software.

# Villaviciosa, a 11 de noviembre de 2008

EL DIRECTOR GERENTE DEL SERIDA

Fdo.: Pedro Castro Alonso